Beograd, 19.07.2021. godine

Referentni broj objave: DIVAC- KS- 04/21

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU, ISPORUKU I MONTAŽU MEDICINSKIH APARATA ZA ONKOLOŠKU AMBULANTU U OPŠTOJ BOLNICI,  KRUŠEVAC

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. U toku renoviranja onkološke ambulante u Opštoj bolnici Kruševac ukazala se potreba za nabavkom, isporukom i montažom medicinskih aparata.

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve iz tehničke specifikacije sa navedenim karakteristikama, garancijama kvaliteta i specifičnim zahtevima navedenim u pozivu.

Ponudu dostaviti najksanije do 29.07.2021. godine lično ili poštom na adresu:

Fondacija „Ana i Vlade Divac“

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Sa naznakom: „DIVAC- KS- 04/21“

Tehnička specifikacija medicinskih aparata:

I SIGURNOSNA KOMORA ZA PRIPREMU HEMIOTERAPIJSKIH, ANTITUMORALNIH LEKOVA

| Opis | Jed. Mera | Količina |
| --- | --- | --- |
| OPŠTE KARAKTERISTIKE: - Sertifikovano u skladu sa DIN12980, EN 12469:2000 - Mikroprocesorska kontrola - Veliki LCD, visoka rezolucija - Aero i aerosol nepropusni klizni prednji panel - Elekro-kontola pritiskom dugmeta - Tri H14 HEPA filtera - Alarmi za nizak protok i neadekvatan položaj prednjeg panela - Zakošeni prednji i zadnji zid radi lakšeg pristupa i bolje laminarnosti protoka (EN12298 testirano) - Frontalni pristup tercijernim filterima pri održavanju - “Bag-in bag-out” tehnologija zamene tercijernog filtera (u skladu sa KTA 3601 Lüftungstechnische Anlagen, Kernkraftwerken) - UV lampa MINIMALNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: - Mikroprocesorski kontrolisan motor ventilatora, sa volumetrijskim senzorom za monitoring protoka izduvnog vazduha izlaznog protoka - Mikroprocesorski kontrolni sistem omogućava: - Veliki monitor - Automatska kontrola zadatih vrednosti protoka - Klizni predni panel sa “smart” funkcijama - Permanentni monitoring radnog veka HEPA filtera - Višestruki alarm sa različitim funkcijama - Permanentni prikaz radnih uslova - Visoka stabilnost protoka vazduha bilo u slučaju prolaznih smetnji ili zapušenja filtera - Semi-automatski fumigacioni ciklus (EN12297 testirano i sertifikovano) - Kontinuirani monitoring frontalne barijere radi maksimalne bezbednosti operatora - Alarm za slabu barijeru - Alarm za smetnje u napajanju, nestanak struje - Automatsko resetovanje parametara u slučaju nestanka struje - Unutrašnjost od nerđajućeg čelika, 2B završnica. Dvodelna čvrsta radna površina - Prokretni prednji panel od višeslojnog stalkla, elektronska kontrola (max otvor 120°, 200mm) - Trostruki H14 HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter sa 99.999% efikasnošću na 0.3 mikronske partikule (EN1822-1 i EN 13091:1999 testirano i sertifikovano) - Laka zamena svih filtera sa prednje strane - Bag-in bag-out metoda zamene tercijalnog filtera - Lako montiranje ventilacionih odvoda - Pokretanje ključem. Mogućnost uklanjanja ključa dok je aparat u „safe“ modu radi bezbednosti - Resetovanje parametara u slučaju nestanka struje - Auto-kalibracioni ciklus pri svakom pokretanju uređaja - Vizuelni prikaz SAFE uslova. Predupozorenje pre samog alarma (audio ili vizuelnog) - Soft-touch kontrole za standardne priključke. Interkonektovano UV i fluorescentno svetlo - Izduvni i recilkulisuci protok vazduha, sa recirkulacijom (30%/70%) 25 promena vazduha/min - Prednja vazdusna barijera- brzina vazduha ≥ 0.5m/s - (Apf) ≥ 1.5 x 10 exp 5 - Svetlost na radnoj površini 1200 lux. - Nivo buke 55dB(A) (ISO 11201, ISO 4871 i ISO EN 3744 testirano i sertifikovano) - Vibracije radne površine) <0.005mm RMS između 20Hz and 20,000Hz (ISO 5349 testirano i sertifikovano) - Napajanje 230V, 50Hz - Max snaga 3A - CE sertifikat u skladu sa Machinery Directive 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC 93/68/EEC - Komora ima jedan priključak za vakuum i dva strujna priključka/od toga je jedan za UV kit - Dimenzije radnog prostora min 1200x600x700mm - Komora obavezno na svom postolju - Ponuđač mora da ima radno angažovanog servisera sa sertifikatom izdratim od strane proizvođača | kom | 1 |

II UNIVERZALNA SUŠILICA/STERILIZATOR

| Opis | Jed. Mere | Količina |
| --- | --- | --- |
| - Zapremina min 90 L - Dimenzije komore min(ŠxDxV) 450 x 400 x 500 mm - Dimenzije uređaja max (ŠxDxV) 640 x 550 x 790 mm - Opseg temperature min amb +5 do +250°C - Temperatura stabilnost / Homogenost temp ± 0,25% / ± 2 °C prema DIN 12880. - Mikroprocesorska kontrola temperature. - Intuitivni alfanumerički ekran osetljiv na dodir, rezolucije 0,1 °C - Min 10 programa sa po min 10 segmenata - Podesivo vreme - Prirodna cirkulacija vazduha - Otvori na zadnjem i bočnom zidu za odvod vlage i eksternu sondu - Grejni elementi u nezavisnoj komori za optimalnu stabilnost temperature - Podesivi sigurnosni hidraulički termostat klase 2 - Audiovizualni sigurnosni alarmi za završetak ciklusa, greška sonde, greška grejanja, pregrevanje i temperatura izvan opsega - USB port - Unutrašnjost komore od nerđajućeg čelika otporna na koroziju, spoljašnji deo sa zaštitnim premazom - Broj perforiranih polica od nerđajućeg čelika koji stiže uz aparat- 2/max br polica -9 - Snaga max 1200 W - Težina max 54 kg - Garancija 24 meseca - Dva servisna inženjera sa sertifikatom od strane proizvođača | kom | 1 |

GARANCIJA KVALITETA I SPECIFIČNI ZAHTEVI

1. Zahtev u pogledu kataloga-prospektne dokumentacije: kako bi naručilac mogao na nedvosmislen način da izvrši proveru svih navedenih karakteristika i utvrdi da ponuđeno dobro poseduje sve zahtevane tehničke karakteristike, ponuđač je dužan da dostavi obeležen katalog ili  drugi originalni dokument (originalnu prospektnu dokumentaciju i tehničku dokumentaciju) sa specifikacijom ponuđenih dobara (technical data sheet) izdat od strane proizvođača za ponuđeni uređaj. Samo za tehničke karakteristike koje nisu sadržane u priloženoj prospektno-tehničkoj dokumentaciji potrebno je dostaviti originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju (sa originalnim pečatom i potpisom ovlašćenog lica) kojom se potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje/ne poseduje traženu karakteristiku (u izjavi mora biti navedeno: broj telefona, E-mail i adresa potpisnika izjave) Nije prihvatljivo  dostavljanje samo elektronskog kataloga ili fotokopija.

2. Ostali zahtevi naručioca u pogledu obaveza isporučioca opreme: da izvrši besplatnu obuku korisnika za upotrebu uređaja odmah po montaži i puštanju u rad, da dostavi uputstvo za upotrebu i osnovno održavanje na engleskom i srpskom jeziku.

3. Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS. Potrebno je dostaviti izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju.

VALUTA

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa uračunatim PDV-om i sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u nabavci, isporuci i montaži traženih medicinskih aparata. Cena je fiksna i ne može se menjati. Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj isporuci i montaži na osnovu ispostavljene fakture i obostrano potpisanih radnih naloga, u roku od 90 dana.

MESTO ISPORUKE MEDICINSKIH APARATA

Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku i montažu medicinskih aparta u onkološkoj ambulanti u opštoj bolnici, Kruševac. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

ROKOVI ISPORUKE

Isporuka i montaža medicinskih aparata mora biti završeno u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

ZAHTEVI U POGLEDU GARANTNOG ROKA

Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS.

JEZIK PONUDE

Ponuda, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Sandra Isajlović